| Протокол связи НУ с ВУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Направление | Значение | Структура данных после значения | Алгоритм выполнения |
| Экран 1 |  |  |  |  |
| Запрос проверки работоспособности канала связи | ВУ-НУ | F0F1 | _ | После инициализации НУ |
| Ответ проверки работоспособности канала связи | НУ-ВУ | E0F1 | _ | После получения корректного запроса проверки |
| Прием НУ слова состояния аппарата | ВУ-НУ | F1 | 14 двухбайтовых значения | После проверки канала связи |
| Состояние НУ после включения аппарата | НУ-ВУ | E1 | 0E – нет ошибок 1Е – аналоговые ошибки (8 бит) 2Е – цифровые ошибки (16 бит) | После приема слова состояния аппарата |
| Экран 2, 3 |  |  |  |  |
| Команда перехода в режим перехода в готовность | ВУ-НУ | F2 | _ | Ожидание в режиме ввода параметров |
| Прием НУ параметров генерации | ВУ-НУ | F3 | 35 двухбайтовых значения | Ожидание в режиме ввода параметров или после получения команды перехода в режим перехода в готовность |
| Команда перехода в сервисное меню | ВУ-НУ | F4 | _ | Ожидание в режиме ввода параметров |
| Прием НУ слова состояния аппарата | ВУ-НУ | F5 | 14 двухбайтовых значения | После приема команда о переходе в сервисное меню |
| При возникновении ошибки на НУ в режиме ввода параметров генерации | НУ-ВУ | E2 | 1Е – аналоговые ошибки (8 бит) 2Е – цифровые ошибки (16 бит) | Ожидание в режиме ввода параметров |
| Ошибки в режиме перехода в готовность | НУ-ВУ | Е3 | 1Е – аналоговые ошибки (8 бит) 2Е – цифровые ошибки (16 бит) | Во время режима перехода в готовность |
| Передача кода метки | НУ-ВУ | Е4 | Код метки | Во время режима перехода в готовность |
| Повторное считывание метки | ВУ-НУ | F7 | _ | Во время режима перехода в готовность |
| Команда включения готовности | ВУ-НУ | F8 | _ | Ожидание в режиме перехода в готовность |
| Экран 8, 9 |  |  |  |  |
| Ошибки в режиме готовности обнаружены | НУ-ВУ | Е5 | 1Е – аналоговые ошибки (8 бит) 2Е – цифровые ошибки (16 бит) | Ожидание в режиме готовности |
| Экран 11, 12 |  |  |  |  |
| Ошибки в режиме генерации обнаружены | НУ-ВУ | Е6 | 1Е – аналоговые ошибки (8 бит) 2Е – цифровые ошибки (16 бит) | Режим генерации |
| Прекращение генерации | ВУ-НУ | FA | _ | Режим генерации |
| Отправка на ВУ выходных мощностей | НУ-ВУ | Е7 Е8 | Мощность 1 (16 бит) Мощность 2 (16 бит) | Режим генерации |
| Возврат в режим ввода параметров генерации | ВУ-НУ | FB | _ | Режим готовности |

| Аналоговые ошибки |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер бита | Наименование ошибки |
| 1 | Ток излучателя 1 не соответствует норме |
| 2 | Ток излучателя 2 не соответствует норме |
| 3 | Мощность излучателя 1 не соответствует норме |
| 4 | Мощность излучателя 2 не соответствует норме |
| 5 | Температура излучателя 1 выше критической |
| 6 | Температура излучателя 2 выше критической |
| 7 | Не используется |
| 8 | Не используется |

| Цифровые ошибки |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер бита | Наименование ошибки |
| 1 | Внешняя блокировка |
| 2 | Внутренняя блокировка |
| 3 | Инструмент не вставлен (в режиме перехода в готовность к генерации) |
| 4 | Педаль 1 нажата (кроме режима готовности к генерации) |
| 5 | Педаль 2 нажата (кроме режима готовности к генерации) |
| 6 | Авария драйвера 1 |
| 7 | Перегрева драйвера 1 |
| 8 | Авария драйвера 2 |
| 9 | Перегрева драйвера 2 |
| 10-16 | Не используются |

| Слово состояния аппарата |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер 2-ух байта | Наименование |
| 1 | Минимальное значение напряжения Р1 без генерации |
| 2 | Минимальное значение напряжения Р2 без генерации |
| 3 | Максимальное значение напряжения Р1 при генерации |
| 4 | Максимальное значение напряжения Р2 при генерации |
| 5 | Температура включения вентилятора |
| 6 | Аварийная температура |
| 7 | Температура перегрева |
| 8 | Температура снятия перегрева |
| 9 | Мощность канала 1 на момент отгрузки |
| 10 | Мощность канала 2 на момент отгрузки |
| 11 | Скважность сигнала управления пилотным лазером излучателя 1 |
| 12 | Скважность сигнала управления пилотным лазером излучателя 2 |
| 13 | Конфигурация нижнего уровня |
| 14 | Флаги системы управления 10 бит по порядку из пункта 2.3 ТЗ (таблица 3) |

| Параметры генерации |  |
| --- | --- |
| Порядковый номер 2-ух байта | Наименование |
| 1-8 | Напряжение/мощность излучателя 1 (4 точки напряжение/мощность) |
| 8-16 | Напряжение/мощность излучателя 2 (4 точки напряжение/мощность) |  |
| 17 | Корректировка мощности 10 – 15 излучателя 1 |
| 18 | Корректировка мощности 15 – 20 излучателя 1 |
| 19 | Корректировка мощности 20 – 30 излучателя 1 |
| 20 | Корректировка мощности 30 – 40 излучателя 1 |
| 21 | Корректировка мощности 10 – 15 излучателя 2 |
| 22 | Корректировка мощности 15 – 20 излучателя 2 |
| 23 | Корректировка мощности 20 – 30 излучателя 2 |
| 24 | Корректировка мощности 30 – 40 излучателя 2 |
| 25 | Мощность/напряжение Р1 |
| 26 | Мощность/напряжение Р2 |
| 27 | Мощность/ток ТИ1 |
| 28 | Мощность/ток ТИ2 |
| 29 | Пауза 1 |
| 30 | Пауза 2 |
| 31 | Излучение 1 |
| 32 | Излучение 2 |
| 33 | Мощность 1 |
| 34 | Мощность 2 |
| 35 | Режим излучения |